**无影灯采购技术参数**

预算价：8万元，1台

▲1、选用医疗级LED灯珠芯片，灯珠使用寿命≥60000小时以上。（提供证明材料）。

2、手术中医生头部升温﹤1℃，术野区域温升≤2℃。

3、超薄造型镂空花瓣状设计最厚处不超过10cm。

4、无障碍层流气体穿越，更符合现代净化层手术室的要求，通过相关检查（提供检查报告）。

▲5、产品至少通过IP54防水、防尘、防护检测。（提供检查报告）

6、LED灯泡数量 母灯不少于110个、子灯不少于80个。

7、色温（K） 3500—5000

8、光斑直径（mm） 180-280

9、照明深度（mm） ≥1200

10、显色指数 Ra≥95

11、实际测量照度母灯≥140,000Lux，子灯≥120,000Lux

12、平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要。

13、采用电子调焦技术而非电机传动调焦，操作便捷。5寸液晶显示触摸式控制，一键功能切换，深腔、浅表、腔镜、正常功能（提供实物照片）

14、无影灯具有多灯头互控系统，方便医护人员使用。

15、免费质保期不少于3年，提供免费安装服务。