关于急诊手术室外科吊塔和麻醉吊塔的技术参数

预算价：每台3.5万元（两台共计7万元）

- ★吊塔通过了IP20防护等级测试、UL94-V1防火等级测试（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

- 主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。（提供型材检测报告证明材料）

- 配有良好的刹车装置和机械阻尼刹车，刹车性能稳定，无污染、耐磨损保证吊塔不产生漂移；

- 臂塔采用滚针式锥形轴承，有效的分解径向与轴向的力；

- 整体全封闭设计，电源线路及气源管路无外露，保证吊塔在旋转过程中，不会因位置的改变导致线路脱落。

- 吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置，采用进口气体管道；阿克苏粉末涂料表面处理（提供抗菌报告）。

- 吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成意外。

- 气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

- 吊塔吊桥具有四倍及以上承重系数安全负载装置。

- 吊塔每个旋臂关节点均能实现340度立体旋转，臂、气电箱配合，能实现360度无缝隙覆盖。

- 托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；

- 吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口等均可根据实际要求进行定制

13、基本配置清单（可优于）

1 固定底座 1 套

2 护罩 1 套

3 旋转臂  1 套

4 吊柱箱体  1 套

5 氧气终端 国标 2 个

6 负压吸引终端 国标 2 个

7 压缩空气终端 国标 2 个

8 插座 国标 8 个

9 仪器平台（带边轨）  2 层

10 抽屉  1 个

11 输液杆架  1 个

12 电话接口  1 个

13 RJ45网络接口 国产 1 个

14 接地端子 国产 2 个

15 产品合格证/保修卡 1 套

16产品安装服务，提供不少于3年免费质保。