## 蓝光治疗仪详细技术参数

1. 显示屏：4.3 英寸LED 背光触控屏，分辨率不小于480×272
2. 模式切换：普通模式（无辐照度探头）、自动模式（适配辐照度探头）
3. 蓝光波长： 400~550nm，单位 mW/cm2

430~490nm，单位 μW/cm2/nm

1. 辐照度调节范围：普通模式：20%～100%或更优，多挡调节

 自动模式：0.6-3.6mW/cm2或更优，多挡调节

1. 光辐照有效表面： 40×24cm（距离灯头出光面 35cm）、40×32cm（距离灯头出光面 45cm）、50×32cm（距离灯头出光面 60cm）
2. 噪声级别：≤20dB（A）
3. 胆红素总辐照度均匀性＞0.4
4. 红光定位，确保接受光疗的婴儿处于辐照区域的中心位置。
5. 配置辐照度探头，具有辐照度校准功能。
6. 内置摄像头，实时显示摄像头拍摄的内容。
7. 配置台车，光疗灯的高度、角度均可灵活调节。
8. 质保期不少于3年。