**附件1**

参数要求

**一、手术床参数（1台）**

1、台面床宽2100（±20）×500（±20）mm

2、台面高度最低800(±20)mm

3、台面升降行程200mm

4、头板调节≥±45°-90

5、背板调节≥±45°-20°

6、腿板调节≥120mm；

7、腿板调节≥90°

8、提供可升降手术托盘车2台

9、提供免费安装服务，维保期不少于2年

**二、移动式无影灯参数（1台）**

LED灯泡数量：不少于48个

照度（Lux）：60000—160000

色温（K）：3500—5000K可调

光斑直径（mm）：150-350

调光系统：无极调光系统

显色指数：≥96

术者头部温升（℃）：≤1

术野区域温升(℃)：≤2

演色性指数(CRI)：≥96

色彩还原指数：≥97

照明深度（mm）：≥1200

电源电压：220V/50Hz

输入功率（Ｗ）：400

提供免费安装服务，维保期不少于2年

**三、手术器械一批**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| Z020005T | Z020005T眼用测量规 | 0-20，直 | 1 | 1.总长87mm，测量范围0-20mm，闭合时顶部宽度0.5mm，直形。 2.用于眼科手术时测距。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 |
| ZE432RB | ZE432RB帕巾钳 | 110，尖头 | 4 | 总长110mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| Z020006T | ZO20006T开睑器 | 100，片状 | 1 | .总长100mm，片状。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| ZBO73RN | ZB073RN手术刀柄 | 3# | 1 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 |
| ZT127RN | ZT127RN皮肤拉钩 | 140x32x24，锐，双钩 | 1 | 1.长140，头宽3.2，钩深2.4，双钩，锐钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| ZH1O9RN | ZH109RN止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 3 | 1.产品总长125mm，弯形，头部内侧有齿，精细形。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| ZH111RB | ZH111RB止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 1 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| ZE012RB | ZE012RB组织钳 | 140，直 | 1 | 总长140mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| ZMO15R | ZM015R持针钳 | 140，直，粗针，镶片0.5 | 1 | 总长140mm，直头，粗针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 |
| ZE127RB | ZE127RB海绵钳 | 250x10，弯有齿 | 1 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| ZD665RN | ZD665RN整形镊 | 120×0.6，直，有钩 | 1 | 1.长120，头宽0.6，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| ZO13064TA | ZO13064TA眼用剪 | 90 弯 | 1 | 1.总长90mm，弯尖头，刃长17mm，闭合后头尖宽0.3mm，厚度0.6mm。 2.用于剪切组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成，产品外表面应经氧化着色处理。 5.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 |
| ZC907RB | ZC907RB眼用剪 | 90，弯，镶片 | 1 | 总长90mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| ZX413RB | ZX413RB精细剪 | 100，弯 | 1 | 1.长100，弯，指圈镀金，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； |
| ZX414RB | ZX414RB精细剪 | 100，直 | 1 | 1.长100，直，指圈镀金，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； |
| ZA804R | ZA804R医用尺 | 150 | 1 | 1.长150mm 2.采用优质不锈钢 |

**附件2**

供应商报价函

致：濉溪县医院

我方已了解贵院采购需求，现向贵院提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：    单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总价： | | | | |

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：