老年科设备采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **供货期限** |
| 1 | 动态血糖监测仪 | 1 | 合同签订后7个工作日内 |
| 2 | 震动排痰仪 | 1 | 合同签订后7个工作日内 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 2 | ▲核心产品  合同签订后7个工作日内 |

**预算价：6.5万元**

**一、技术参数**

**（一）动态血糖监测仪**

1.24小时连续测试记录约几百个血糖数据，大约每3～5min测试一次，可同电脑连机绘制血糖动态曲线图；

2.可发现无体症的低血糖时段；

3.能确定进餐后病人血糖峰值直接指导或调整治疗方案；

4.统计数据：总体血糖平均值、单日血糖平均值、餐后血糖平均值、高低血糖时间比、血糖波动系数等；

5.为胰岛素疗法的剂型剂量提供动态评估；

6.糖尿病的筛查诊断提供更方便可靠的方法；

7.为糖尿病疗效与血糖控制水平提供方便可靠的评估手段；

8.不少于二十四个月原厂免费质保

**（二）震动排痰仪**

1.结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）；

2.显示方式：彩色液晶界面显示，一键飞梭功能；

3.全胸充气背心：可拆卸外套及气囊，外套可按普通衣物的方式清洗；

4.压力范围：支持0.5kpa～3.2kpa，步距≤0.3kpa；

5.振动频率：支持5Hz～30Hz，歩距≤1Hz，连续可调；

6.操作模式：手动模式：治疗中压力及频率可随时调节；自动模式：≥5种自动程序模式；自定义模式：支持治疗前设定各时段的压力及频率；

7.定时时间：自动、自定义模式定时支持5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距≤1min；

8.标配的手控触发器支持“加压”、 “启动”、“停止”三项功能；

9.不少于二十四个月原厂免费质保。

**（三）空气波压力治疗仪**

1.压力模式：不少于10种压力模式+20种自定义收藏模式；

2.定时：支持1min～99min定时；

3.压力范围：支持5kPa～36 kPa(38mmHg～270 mmHg)

4.气囊腔数：≥8腔；

5.全彩触摸屏，具有一键飞梭功能；

6.具有单腔压力调节功能，可调节单腔压力大小或关闭；

7.压力显示kPa和mmHg可切换；

8.具有防电磁波干扰、功能开关，可紧急终止

9.推车式设计，可随意移动；

10.不少于二十四个月原厂免费质保。

**二、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（60分）** | **技术参数响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性（10分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  按三个等级评分，满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分。 |  |
| **售后服务（5分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（7分）** | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分7分。 |  |
| **产品业绩**  **（10分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| **价格分**  **（40分）** | **投标报价**  **（40分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×40%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |