| 产品技术要求 | 光子治疗仪技术参数 |
| --- | --- |
| 产品注册登记表适用症 | 适用于消炎、镇痛、对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 |
| 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式）； |
| *光功率密度 | 红光：≥1500mW/c㎡ 蓝光：≥1500mW/c㎡ |
| 中心波长 | 红光：640nm±10nm；蓝光：460nm±10nm |
| 能量调节方式 | 不少于五级能量可调 |
| 照射治疗模式 | 持续/脉冲照射治疗可选 |
| 最大治疗深度 | ≥10cm |
| *温度反馈功能 | 具有红外温度探头并做温度反馈，误差不高于±2℃ |
| 光源聚光设计 | 透镜式 |
| 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±3%； |
| 定时时间 | 0min～99min 连续可调 |
| 光斑均匀性 | 有效红光辐照度的均匀性＞0.4 |
| 操作 | 触摸屏、液晶显示；蓝光源照射后自动启动红光照射的切换 |
| 遮光装置 | 治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 |
| 储物箱 | 主机内置储存配件的储物箱 |
| 联网功能 | 支持联网功能，可选配工作站 |
| 输入功率 | ≤200VA |
| *售后服务 | 质保期3年，有厂家售后服务人员和服务热线，能够24h内响应业主维修需求 |