电子注射器采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备清单** | | | |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货期限 |
| 1 | 电子注射器 | 2 | 合同签订后30个工作日内 |
| **预算价：9万元** | | | |

**一、工作环境**

1、温度：支持在10-40°C工作

2、电压：支持220V

**二、性能指标**

1、推进档位：≥5档可调

2、推进速度：支持1.6mm/s - 3.5mm/s，推进速度精度允差为±15%。

3、注射模式：≥3种，具备自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式

4、通用注射器规格：≥4种，支持1ml、2ml、3ml、5ml规格注射器

5、针剂剂量：0.8ml - 5ml可调

6、注射间隔时间：0.5s -3s可调

7、最大负压强度：≤-75Kpa

8、负压档位：≥11档可调

9、注射次数：10-180可调，单次注射精度允差为±15%。

10、单发剂量智能计算显示功能

11、具备常规设置参数记忆功能

12、自动定量注射功能

13、具备注射次数计数功能

14、具备自动报警装置

15、液晶触摸显示屏，中英文可切换操作界面

**三、服务方案**

1、不少于二十四个月原厂免费质保

2、随机附赠≥3人份耗材

**注：各投标供应商投标时请注明各品规的耗材价格，此报价不作为价格分评分依据，但作为售后服务方案评分参考项。**

**四、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（70分）** | **技术参数响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性（10分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行横向评审。  满分10分：优秀10-7分，一般6-4分，差3-1分，没有不得分。 |  |
| **售后服务（15分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、、应急解决方案、耗材供应价格等售后服务计划进行综合比较和评价。  满分10分：优秀15-11分，一般10-6分，差5-1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（7分）** | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加2分,满分7分。 |  |
| **产品业绩**  **（10分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，三甲医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：**以上业绩证明材料以合同签订时间为准**。否则不得分） |  |
| **价格分**  **（30分）** | **投标报价**  **（30分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |