急救推床采购需求

|  |
| --- |
| **设备清单** |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货期限 |
| 1 | 急救推床 | 4 | 合同签订后30个工作日内 |
| **预算价：10万元** |

**一、技术参数**

1.床体尺寸：长度--2100±10%mm，宽度--740±10%mm

2.床面尺寸：长度--1900±10%mm，宽度--640±10%mm

3.升降系统：可执行床台高度升降及正、反倾斜功能，高度升降及床台倾斜之操作为踏板式设计，位于床体两侧并均可操作。

4.升降功能：

(1) 高度升降：支持560-890mm，液压升降系统控制。

(2) 背部升降：支持0-90度，

(3) 脚部升降：支持0-40度。床面可形成心脏坐椅姿势功能。

(4) 倾斜升降：支持正、反倾斜各16度。

(5) 脚部抬高拉把：高度调整最高≥15度。

5.护栏：

(1) 不锈钢护栏，护栏固定于床面下的床架侧。

(2) 护栏上缘波形扶手。

6.床体：

(1) 床头尾装设三段式伸缩输液架各一组，可平置收纳。

(2) 床体四角装设防撞护垫。

(3) 床体两侧各装设≥3个引流袋挂钩。

(4) 床体两侧装固定环，供吊挂物品及约束带绑固用。

(5) 床头装设可收藏式制推动把手。

(6) 床底罩附储物槽。

(7) 床头装设可旋转隐藏收存0.5M3氧气筒架一个。

7.背部床板可透X光设计，可实现不移动病患便可使用床旁X光机对进行胸片拍摄。

8.脚轮：

外覆防尘盖防止毛发卷入；具备中央锁控煞车系统，可执行360度全向移动、定(导)向直行功能。

**二、质保要求**

不少于二十四个月原厂免费质保。

**三、评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标、分值** | **评审细则** | **分值** |
| **技术分****（70分）** | **技术参数****响应****（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性****（16分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。满分16分：优秀16-13分，良好12-8分，较好7-4分，一般3-1分。 |  |
| **售后服务****（10分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期****（4分）** | 在满足招标文件要求的基础上,每增加1年免费质保得2分,满分4分。 |  |
| **产品业绩****（12分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同或有关证明材料，每提供一个得 2 分,最多得 12分。  |  |
| **价格分****（30分）** | **投标报价****（30分）** | 要求如下：①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |