**医用牙科手机清洗养护一体机采购及需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备清单** | | | |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **供货期限** |
| 1 | 医用牙科手机清洗养护一体机 | 1 | 合同签订后30个工作日内 |

**预算价：6万元**

**一、基础参数**

1．电源：220V±10% 50±5%Hz；

2．额定功率：1000±10%W

3．保险丝电流：10±10%A

4．油罐容量：1±10%L

5．空气压力：0.3±10%MPa

6．额定外接水压：支持0.2-0.35MPa，

7．水流量：≥8L/min

8．干燥方式：风机干燥

9．主机尺寸：尺寸约485\*385\*480（长\*宽\*高 mm）

10．侧箱尺寸：尺寸约200\*150\*335（长\*宽\*高 mm）

11．工作噪音：≤70dB（A

**二、功能要求**

1.适用于各种牙科手机，光纤手机、种植手机，支持全自动清洗、吹干、注油、养护、消毒、干燥一体化。支持≥6支低速、≥14支高速手机同时养护。高速手机插口为快插接头，拔下手机后自动关闭，可选配打印机，有记录，可追溯。

2.彩色触屏，自动控制，不少于清洗养护，一键养护，干燥三种工作程序；不少于轻污、重污、快捷三种工作模式；可设置干燥时间和消毒时间，清洗时长最短12分钟。

3.支持高温消毒，温度可达到80℃且持续≥10min，A0值>600；

4.可使用各种品牌牙科手机润滑油，支持气压调整显示装置；

5.支持多酶清洗等试剂的添加，首次清洗可设置40°水温，保持清洗酶的活性；

6.可变方向全方位连续喷淋冲洗，冲洗结束蜂鸣器提示；自动故障诊断，带一键启动功能和急停功能；内胆耐高温、腐蚀，防曝玻璃门；

8．设备带有主清洗泵，主动排水泵。

三、质保要求

不少于二十四个月原厂免费质保。

**四、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（70分）** | **技术参数**  **响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性**  **（16分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  满分16分：优秀16-13分，良好12-8分，较好7-4分，一般3-1分。 |  |
| **售后服务**  **（10分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（4分）** | 在满足招标文件要求的基础上,每增加1年免费质保得2分,满分4分。 |  |
| **产品业绩**  **（12分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同或有关证明材料，每提供一个得 2 分,最多得 12分。 |  |
| **价格分**  **（30分）** | **投标报价**  **（30分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |