**濉溪县医院无创呼吸机采购项目采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备清单** | | | |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **供货期限** |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 | 合同签订后30个工作日内 |

预算价：7万元

**一、技术参数**

★1.无创呼吸机模式：CPAP.S.T.ST.PC.MVAPS

2.无创呼吸机模式下参数：

（1）吸气正压:4-30 cmH2O

（2）呼气正压:4-20 cmH2O

（3）目标潮气量ml:100-2500

（4）吸气时间:0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式）

（5）吸气切换灵敏度:1-6 档/自动

（6）呼吸频率BPM:2-40

（7）自动补偿（漏气量）≥60L/min

3.无创呼吸机模式温度调节：29℃--34℃ ，step 1℃

4.无创呼吸机模式报警功能：管道脱落报警、漏气报警、窒息报警、高/低呼吸频率报警

5.高流量氧疗（HFNC)模式：HFLOW（成人）\LFLOW（儿童）

6.高流量氧疗模式流量调节范围：

（1）HFLOW：10-80L/min

（2）LFLOW：2-25L/min

★7.高流量氧疗（HFNC)模式温度调节：

29℃--37℃ ，step 1℃（LFLOW模式下温度34℃）

★8.集成一体化加湿方式(非外置湿化器），根据多参数传感数据自动调节

9.屏幕：尺寸不小于4.5寸，要求触摸屏

10.主动加温管路，采用加热丝非外漏，内嵌技术。

11.湿度可根据临床需求7档调节

12.系统报警：氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警

13.具有转运功能，后备电池可选不间断电源（台车固定），主机最大待机时间约6小时（选配）。

14.质保期：不少于二十四个月原厂免费质保。

**二、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（70分）** | **技术参数**  **响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性**  **（16分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  满分16分：优秀16-13分，良好12-8分，较好7-4分，一般3-1分。 |  |
| **售后服务**  **（10分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（4分）** | 在满足招标文件要求的基础上,每增加1年免费质保得2分,满分4分。 |  |
| **产品业绩**  **（10分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同或有关证明材料，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。 |  |
| **价格分**  **（30分）** | **投标报价**  **（30分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |