**濉溪县医院标本存放柜、恒温箱采购项目采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **供货期限** |
| 1 | 标本存放柜 | 1 | 合同签订后30个工作日内 |
| 1 | 恒温箱 | 3 | 合同签订后30个工作日内 |

**预算价：9.5万元**

**一、技术参数**

**（一）标本存放柜**

【容 积】≥430L

【温度范围】支持2~48℃

【额定电压】AC220V±5V

【额定频率】50Hz±1Hz

【外形尺寸】约600×680×18050mm

1、结构为立式箱体。包含电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统等系统。

2、具有外门防凝露技术，85%湿度无凝露。

3、智能电脑温度控制器，支持数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。

4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度。

5、风道设计多孔入风。

6、制冷系统与制热系统，采用强制空气循环，箱体内整体恒温无死角。降温或制热设定的温度在30分钟内，可达到设置温度要求。

7、使用三层以上中空玻璃，中间层真空处理，可随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用全封闭压缩机。

9、可嵌入式安装在壁橱或墙壁中。

10、内部搁架可随意调整。箱体内部具备照明设施。

11、质保期：不少于24个月原厂免费质保。

**（二）恒温箱**

【容 积】≥280L

【温度范围】支持2~48℃

【额定电压】AC220V±5V

【额定频率】50Hz±1Hz

★【外形尺寸】约595×570×1445mm嵌入式安装，需实地测量，符合内嵌式安装条件

【商品重量】73kg ±3kg

1、结构为立式箱体。包含电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统等系统。

2、具有外门防凝露技术，85%湿度无凝露。

3、智能电脑温度控制器，支持数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。

4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度。

5、风道设计多孔入风。

6、制冷系统与制热系统，采用强制空气循环，箱体内整体恒温无死角。降温或制热设定的温度在30分钟内，可达到设置温度要求。

7、使用三层以上中空玻璃，中间层真空处理，可随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用全封闭压缩机。

★9、嵌入式安装，直接嵌入在壁橱或墙壁安装，尺寸符合业主方安装环境。

10、内部搁架可随意调整。箱体内部具备照明设施。

11、质保期：不少24个月原厂免费质保。

**二、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（70分）** | **技术参数**  **响应**  **（30分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性**  **（16分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  满分16分：优秀16-13分，良好12-8分，较好7-4分，一般3-1分。 |  |
| **售后服务**  **（10分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（4分）** | 在满足招标文件要求的基础上,每增加1年免费质保得1分,满分4分。 |  |
| **产品业绩**  **（10分）** | 提供自 2019年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同或有关证明材料，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。 |  |
| **价格分**  **（30分）** | **投标报价**  **（30分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |