儿童Motomed训练仪等设备采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 合同签订后30个工作日内 |
| 2 | 儿童Motomed训练仪 | 1 | 合同签订后30个工作日内 |

预算价：9.8万元

一、吞咽障碍治疗仪

★1.波形：支持Vitalstim双向方波；

2.脉冲频率：80±2Hz；

3.脉冲宽度：300±5μsec；

4.脉冲电量：＜8μC；

5.输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC

★6.电流输出：双重强度电位计，0-25mA峰值电

7.时间单位：工作频率为3.58 MHz晶振控制

8.电源：两节AA（1.5V）碱性电池供电

9.重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带

10.双通道输出，可分别设置治疗强度

11.脉冲比率固定值300±5 us

★12.具备安全锁，开始治疗30s之后可锁定治疗强度；

13.输出保护：任何单一组件具有短路保护

14.质保期：不少于二十四个月原产免费质保

二、儿童Motomed训练仪

- 1.工作环境：

- a）环境温度范围：5℃～40℃；

- b）环境湿度范围：5％～90％；

- c)大气压力范围：700hPa~1060hPa；

- d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，允差±5%；

- e)额定输入功率：80VA，允差±5%；

- 2.外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×650mm×1100mm，允差±10%。

- 3.显示方式：触摸屏。

- ★4.屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；下肢训练部分伸缩可调节范围0～110mm,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～50mm,允差±10%。

- 5.可选配情景互动。

- 6.主动模式

- 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

- 7.被动模式

- a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

- b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

- c)有正和逆两种运动方向可调，在训练过程中可以改变方向；

- d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

- e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

- f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

- 8.训练结果显示

- 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离等。

- 9.训练仪工作噪音≤60dB（A）。

- 10.质保期：不少于二十四个月原厂免费质保。