## 胃、肠镜清洗槽采购项目采购需求

一、基本要求：

★1、与院方现有品牌内置追溯系统完美融合，可被读取控制面板数据（提供生产厂家承诺书）。

- 技术参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品结构组成 | 1.1 软式内镜清洗清洗槽至少由超声槽、清洗槽、漂洗槽、浸泡槽( 消毒槽)、末洗槽(终末漂洗槽干,) 燥台和管路系统、控制系统组成。（提供第三方检测的EMC电磁兼容检测报告、静电放电点图至少8处且送检单位为制造商, 中标后原件备查。） |
| 2 | 外观与结构 | 2.1 台面支架为304#不锈钢或更优材质, 柜门为PMMA面板, 柜内设置有≥18mm 厚的专用 PVC 储物底板。所用材料全部防腐防潮, 经久耐用。不锈钢厚度≥1.5mm (提供第三方检测机构检测的不锈钢厚度检测报告, 且送检单位为制造商, 不锈钢管厚度≥1.5mm, 中标后原件备查。) 2.2 支架及柜门分段式倾斜设计。 |
| 3 | 计时装置 | 6.1清洗槽配置的计时装置: a)计时装置的误差为士2.5%: b) 达到设置时间应可声讯报警: c) 计时时间应可调, 且能保存自定义时间。 |
| 4 | 医用水/气枪 | 8.1医用气/水枪 (清洗喷枪: 含气源和水源喷枪) 配置适宜的喷嘴, 喷枪开关为手握式按压。 8.2 水源喷枪喷嘴出水 / 出气顺畅, 无堵塞现象。 8.3采用 304#不锈钢材质制作, 喷嘴为锥型, 配置有硅胶密封圈, 能适用不同口径的内镜接口。 8.4 压力: 0 MPa～0.75 MPa, 由高压供水器精确调控水压。 |
| 5 | 干燥台 | 13.1 干燥台应配置中心气体处理器(空气过滤减压装置)、灌流气压调节器、清洗喷枪 (气源) 和纱布架。 13.2 中心气体处理器 (空气过滤减压装置) 应符合以下要求: a）中心气体处理器 (空气过滤减压装置)能过滤直径≥0.3 u m 的微粒: b）具有压力显示功能, 显示精确度≤0.02 MPa (灌流气压调节器具有相同要求) : c）具备压力可调功能, 可调范围 0.05 MPa～1.0 MPa (灌流气压调节器具有相同要求) 。 |
| 6 | 管路自洁系统 | 15.1管路自洁系统由管路自洁器、水气路电动控制阀、过滤头及管线组成。 15.2管路自洁器具有 "消毒" 模式和 "清洗" 模式。 15.3 过滤头的过滤网孔径≤106 u m(≥150 目)。 |
| 7 | 医用空气压缩机 | 18.1供气压力: max0.75 MPa: 额定排气量: ≥55 L/min(0.4 MPa 时): 储气量: 22 L: 噪音≤58 dB (实际医务人员工作环境噪音≤45 dB, 低于国家标准要求的的 55 dB) 电源: a.c.220 V,50 Hz: 输出功率: 550w,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 |
| 8 | 自动灌流系统 | 19.1采用"隐形设计" , 由操作面板和执行部件两部分组成。 19.2采用流动水灌注, 不从槽内使用循环水或直接吸取暴露在空气 中的水源进行灌注。 清洗、次洗、浸泡、干燥等灌注助剂(清洗液、消毒液和干燥液) 时, 自动灌流器 (自动控制器)应配置双向自动封闭的活接头, 接头选用具有良好几何稳定性、坚韧性、弹性好、摩擦系数低的优质塑料P0M 制成, 单手操作, 使用方便快捷, 可自动封闭, 便于拆卸: 灌流压力应不大于 0.4 MPa。且应具有过滤功能, 过滤网孔径≤106 u m(≥150 目)。 |
| 9 | 安全要求 | 20.1 电气安全应符合 GB 4793.1-2007 和 IEC 61010-2-040: 2005 的要求。 20.2 电磁兼容性应符合 GB/T 18268.1-2010 的要求。 |
| 10 | 气体智能洁净器 | 22.1 微电脑控制系统: 全中文液晶显示屏与设备集成一体, 非显示屏与设备分体式, 具备手动、自动消毒、定时排水功能, 提供医院使用实物图片。 22.2 功能: 针对医用气枪的气源进行消毒清洁处理。 22.3 适用范围: 适用于医疗机构所有内镜清洗清洗槽使用中对压缩空气的消毒洁净。 ★22.4 菌落总数: 洁净空气小于 1CFU/m3 , PM0.01 去 除率:92.09CFU/m3(在检测报告中须体现) ( 内镜清洗槽须提供第三方检测报告加以佐证且气体智能洁净器送检单位是原内镜清洗清洗槽制造商) |